Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20 tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271 NIP 651-16-04-392 Regon 277951456 kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.

L.dz.MZOZ/DZP/3121   /15            		                                     Żory, dnia 12 grudzień 2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (2)

Dotyczy: zapytania ofertowego na dzierżawę glukometrów wraz z dostawą pasków

Nr 25/ZO/DZP/2015 poniżej 30.000 euro

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników zapytania ofertowego:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga złożenie oferty w postaci pasków testowych do aktualnie stosowanych w Szpitalu Zamawiającego glukometrów GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi                   w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (normalnym             i wysokim); h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) komunikaty o bardzo wysokim i bardzo niskim stężeniu glukozy; j) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów o parametrach pomiarowych i zakresie zastosowań przynajmniej równoważnych w stosunku od opisanych powyżej?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, eliminującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy ≥100mg/dl, tj. zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były zgodnie                                 z instrukcjami przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej?

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z enzymem GDH-PQQ, interferującym z maltozą? Pomiar wykonany za pomocą takich pasków jest obarczony bardzo dużym błędem u pacjentów dializowanych lub przyjmujących leki, których składnikiem bądź metabolitem jest maltoza - co stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów w rezultacie podjęcia nieprawidłowego leczenia na skutek odczytania zawyżonego wyniku stężenia glukozy we krwi?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą kalibratora (paska kodującego), chipa, przycisku lub klucza kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia niewłaściwego urządzenia do glukometru lub wybrania nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru           w wąskim zakresie 20-500mg/dl lub 20-525mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę?

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi glukometru mogą potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią?

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w tabeli.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni transport i dostarczenie towaru w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności, nie dopuszczając do potencjalnego zakłócenia działania glukometrów w wyniku przewiezienia w nieodpowiednich warunkach?

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający nie wskazuje kto ma być Wykonawcą, przestrzeganie zasad jest opisane we wzorze umowy § 3 ust. 5

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które na opakowaniu zewnętrznym nie zawierają żadnej informacji dotyczącej okresu przydatności pasków do użycia po otwarciu fiolki?

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający wymaga by na opakowaniu pasków np. opakowanie 50 szt. zawarta była informacja dotycząca nr serii oraz data ważności.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniec