Załącznik Nr 2

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH RESPIRATORÓW

Nazwa respiratora ……………………………………………….

numer fabryczny ………………………………………………

rok produkcji (nie starszy niż 2014r.) …………………………..

ilość  1 sztuka

Nazwa respiratora ……………………………………………….

numer fabryczny ………………………………………………

rok produkcji (nie starszy niż 2013r.) …………………………..

ilość  1 sztuka

Respirator z wbudowanym kompresorem

| Lp. | Parametry Techniczne | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa urządzenia |  |
|  | Typ urządzenia |  |
|  | Rok produkcji urządzenia |  |
|  | Dostawa i instalacja przez autoryzowanego dystrybutora producenta |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg |  |
|  | Respirator wyposażony w kolorowy ekran lcd nie mniejszy niż 12” . Przynajmniej jeden z oferowanych respiratorów wyposażony w całkowicie dotykowy ekran lcd umożliwiający pełną obsługę urządzenia poprzez pokrętło, i ekran dotykowy |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 30 min. |  |
|  | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 3 - 5 bar) |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze) |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo zmienna |  |
|  | Wentylacja objętościowo zmienna |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level) |  |
|  | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem |  |
|  | Wentylacja SIMV |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna– wentylacja przez maskę twarzową. |  |
|  | Możliwość późniejszej rozbudowy o pomiar kapnograficzny oraz wydatku energetycznego w postaci modułu. Możliwość przekładania modułu i kasety na moduły między wszystkimi oferowanymi respiratorami |  |
|  | Pomiar NIF |  |
|  | Procedura P 0.1 |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo zmienna z gwarantowaną objętością |  |
|  | Możliwość wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie. Możliwość ustawiania parametrów wentylacji bezdechu |  |
|  | Oddech ręczny |  |
|  | Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 1500 ml |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie od min. 5 – 100 oddechów/min |  |
|  | Zakres regulacji przepływu wdechowego min. 5 – 140 l/min |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 |  |
|  | Zakres regulacji czasu wdechu min. 0,3 – 10 sek. |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5 - 80 cm H2O |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 60 cm H2O |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej – zakres min. 5 – 50% przepływu szczytowego |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 - 100% |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 4 - 10 l/min. |  |
|  | Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie min. od 1 – 8 L/min. |  |
|  | Wyzwalanie oddechu – regulacja czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -1 do -9 cmH2O |  |
|  | Respirator wyposażony w wbudowany nebulizator |  |
|  | Ustawienie parametrów pracy nebulizatory z poziomu ekranu respiratora |  |
|  | Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum dwóch różnych pętli spirometrycznych |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu – co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechów |  |
|  | Zatrzymanie wdechu min. do 5 sek. |  |
|  | Zatrzymanie wydechu min. do 10 sek. |  |
|  | Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego |  |
|  | Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta |  |
|  | Pamięć alarmów |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu |  |
|  | Alarm objętości minutowej |  |
|  | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym |  |
|  | Alarm częstości oddechowej |  |
|  | Alarm stężenia tlenu |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim |  |
|  | Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywane i prezentowana w respiratorze, min. 72 godzin zapisu. Przynajmniej jeden respirator wyposażony w trendy 7 dniowe |  |
|  | Respirator posiadający podstawę jezdną. Możliwość wymiany podstaw jezdnych między wszystkimi oferowanymi respiratorami |  |
|  | Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego (niechemicznego) czujnika tlenowego, nie wymagającego okresowej wymiany |  |
|  | Sterylizowalny w autoklawie układ oddechowy dla dorosłych: rury oddechowe, złączka Y - kpl. |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu, komunikaty ekranowe |  |
|  | Funkcja „Standby” - do zatrzymania monitorowania oraz wentylacji |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy wraz z min. Jednym przeglądem (zgodnie z wymogiem producenta). Gwarancja i przeglądy realizowane przez autoryzowany serwis producenta oraz serwisanta posiadającego certyfikat szkolenia oferowanych urządzeń |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki/awarii max. do 72 godzin |  |
|  | Deklaracje CE |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia |  |

................................., dnia................                                                                      ....................................................

(miejscowość)	                                                                              (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)