# Aparat do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia / Parametry graniczne	Warunek graniczny	Parametry oferowane opis lub potwierdzenie
1	Aparat nowy lub używany rok produkcji nie starszy niż 2017 wraz ze stołem laboratoryjnym i szafką magazynową	TAK
2	Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie minimum 40	TAK
3	Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem. (wbudowany lub zewnętrzny panel LCD).	TAK
4	Podłączenie aparatu do informatycznej sieci laboratoryjnej (Zelnet) na koszt wykonawcy	TAK
5	Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym umożliwiająca przesłanie danych zarejestrowanych w stacji roboczej LIS do aparatu i zwrotne przesyłanie wyniku badania z aparatu do LIS	TAK
6	Podłoża do systemu z nietłukącego się materiału, z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej	TAK
7	Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu (do 48 h) bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów - należy dołączyć deklarację producenta.	TAK
8	Minimalny zakres czynności manualnych. Wprowadzanie danych przez czytnik kodów kreskowych	TAK
9	Dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym	TAK
10	Odczyt badanych (monitorowanych ) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 min.	TAK
11	Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny	TAK
12	Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora / dla danego rodzaju podłoży / dla pojedynczej butelki	TAK
13	Automatyczna blokada przez system uszkodzonych komór badawczych (pojedynczej lub grupy ).	TAK
14	Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych (bakterii, grzybów) w próbkach od pacjentów poddanych antybiotykoterapii	TAK
15	Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach o małej objetości materiału (0,5-3ml) – krew, PMR, płyn opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej, itp., bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.
16	Możliwość pobierania materiału na podłoża zarówno w systemie otwartym jak i zamknietym	TAK
17	Możliwość wysiewania po inkubacji na podłoża stałe – pobieranie materiału z podłożastrzykawką lub specjalną igłą dwustronną, możliwość wykonania preparatu barwionego met. Grama bezpośrednio z podłoża płynnego	TAK
18	Termin ważności podłoży min. 6 m-cy	TAK
19	Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ( o ile dotyczy) dostarczone w formie papierowej zbindowane wraz z pierwsza dostawą	Tak
20	Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz utrzymujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej.	TAK
21	Bezpłatne przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu po instalacji.	TAK
22	Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy podłoży w j. polskim wraz z dostawą aparatu.	TAK
23	Bezpłatny serwis w okresie obowiązywania umowy – min. 1 przegląd w roku	TAK
24	Możliwość zakupu niepełnych opakowań (zgodnie z zapotrzebowaniem )	TAK
25	Wdrożenie systemu w Szpitalu - bezpłatne szkolenie dla lekarzy w zakresie prawidłowych procedur posiewu krwi oraz płynów ustrojowych, szkolenie dla pielęgniarek w zakresie dobrej praktyki pobierania krwi na posiew zakończone certyfikatem	TAK
26	Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w okresie gwarancji	TAK
27	Czas reakcji serwisu max w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia	TAK
28	W przypadku nie możności naprawy Przedmiotu zamówienia w ciągu max 5 dni roboczych od przystąpienia do wykonania prac serwisowych należy dostarczyć urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiany	TAK
29	W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy.	TAK