        WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

PAKIET 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Producent/Firma:	Typ:
Rok produkcji:

Uwaga: w kolumnie „Wartości wymagane” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

L.p.	Parametry wymagane	Wartości wymagane TAK/NIE	uwagi
Myjnia chirurgiczna 3-stanowiskowa z panelem ściennym 2 sztuki
1.	umywalka 3 sztuki wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9.	TAK
2.	Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne	TAK
3.	Panel przedni zdejmowany	TAK
4.	Konstrukcja wyrobu samonośna	TAK
5.	Głębokość komory min. 200mm	TAK
Wyposażenie:
6.	syfon – 3 sztuki	TAK
7.	dozownik płynów dezynfekcyjnych – 3 sztuki	TAK
8.	podajnik jednorazowych szczotek chirurgicznych wykonany ze stali nierdzewnej mieszczący 10 szczotek – 1 sztuka	TAK
dozowniki 3 sztuki
9.	wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	TAK
10.	wymiary: 2100x400x1050	TAK
11.	bezdotykowy lub mechaniczny dozownik środków dezynfekcyjnych i mydła w płynie*	TAK
12.	pojemność: 800ml	TAK
13.	materiał obudowy: stal szlachetna kwasoodporna	TAK
14.	grubość materiału: 0,8mm	TAK
15.	wykończenie powierzchni: matowy	TAK
16.	rodzaj montażu: montaż naścienny	TAK
17.	przeznaczenie: mydło w płynie, emulsja, mydło antyseptyczne i środki dezynfekcyjne	TAK
18.	wizjer do kontroli poziomu mydła	TAK
19.	zbiornik wielokrotnego napełniania	TAK
20.	jedna doza mydła: 0,6-1,1ml	TAK
21.	rodzaje baterii: zasilacz 12/24V	TAK

* wpisać wybrana opcję

PAKIET 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Kolumna anestezjologiczna
Producent/firma:	Typ:
Wersja konstrukcyjna z roku:	Rok produkcji

Uwaga: w kolumnie „Wartości wymagane” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
L.p.	Parametry wymagane	Wartości wymagane TAK/NIE	uwagi
Kolumna anestezjologiczna 2 sztuki
1.	Sufitowa jednostka anestezjologiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy II b	TAK
2.	Kolumna z powłoką antybakteryjną potwierdzona certyfikatem z niezależnej jednostki	TAK
3.	Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 1500 mm	TAK/PODAĆ/OPISAĆ
4.	Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min 750 mm z zabudowanym światłem typu Ambiente	TAK/PODAĆ/OPISAĆ
5.	Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min 750	TAK/PODAĆ/OPISAĆ
6.	Rotacja ramion w poziomie ≥330 stopni	TAK/PODAĆ/OPISAĆ
7.	Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu podwieszanego	TAK
8.	Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego, obrotu głowicy) podstawowe – cierne, dodatkowe - elektromagnetyczne lub elektropneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych	TAK
9.	Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastaw w odstępie 10˚ do 15˚ lub płynna	TAK/PODAĆ/OPISAĆ
Wymiary konsoli i charakterystyka:
10.	Wysokość: 800 mm (± 40 mm), wymiar głowicy o kształcie prostokątnym max 300mm x 300mm. Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 10 gniazd elektrycznych. Gniazda gazowe powinny mieć możliwość rozmieszczenia na min. 3 stronach głowicy	TAK/PODAĆ/OPISAĆ
11.	Wszystkie gniazda rozmieszczone w dwóch pionowych rzędach na każdej ze ścian	TAK
12.	Na obrysie konsoli umieszczona min. 1 szyna akcesoryjna do montażu akcesoriów montowana w dolnej części głowicy	TAK
13.	Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 280 kg	TAK
14.	Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1	TAK
15.	Szyny nośne pod montaż półki lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy (niewystające) z min. 2 stron	TAK
16.	Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy: - 2 x próżnia, - 2 x sprężone powietrze, - 1 x AGSS - 2 x O2 - 1 x N2O Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy: - 2 x RJ45, na prawej ścianie głowicy - 4 x gniazdo elektryczne 230V, na prawej ścianie głowicy - 4 x bolec wyrównania potencjałów, na prawej ścianie głowicy - 1 x włącznik oświetlenia typu ambient, - 6 x gniazdo elektryczne 230V, na lewej ścianie głowicy - 6 x bolec wyrównania potencjałów, na lewej ścianie głowicy Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊	TAK/PODAĆ/OPISAĆ
17.	Wyposażenie kolumny: - uchwyty do pozycjonowania kolumny montowany na tylnej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym, Uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące hamulcem. Przyciski membranowe, szczelne oznaczone korespondującym kolorem i symbolem odpowiadającym do umieszczonego na spodniej części ramienia nośnego. - 2x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 500 mm (+/- 30mm) lub 485 mm x 450 mm o ładowności min. 70 kg - wysięgnik jednoramienny do mocowania drążka infuzyjnego, drążek infuzyjny o długości 800 – 1000 mm z 4 hakami co 90̊ - nawijacz kabli służący uporządkowania nadmiaru przewodów elektrycznych montowane na froncie kolumny	TAK
18.	Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów	TAK

PAKIET 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Producent/Firma:	Typ:
Rok produkcji:

Uwaga: w kolumnie „Wartości wymagane” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

L.p.	Parametry wymagane	Wartości wymagane TAK/NIE	uwagi
Lampa operacyjna dwuczaszowa bezcieniowa mocowana do sufitu– 2 sztuki
1.	Źródło światła w każdej z kopuł	TAK
2.	Wszystkie diody LED, emitujące światło widzialne w celu eliminacji "efektu tęczy"	TAK
3.	Regulacja średnicy plamy świetlnej d10 dla czaszy głównej i satelitarnej za pomocą sterylizowanego uchwytu panelu na czaszy	TAK
4.	Zakres 18-30cm ± 2cm Czasza główna oraz 18-29 cm ±2cm czasza satelitarna	TAK
5.	Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy	TAK
6.	Kopuły o konstrukcji okrągłej, jednoczęściowej, przeznaczone do współpracy z nawiewem luminarnym	TAK
7.	Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach	TAK
8.	Osłona lampy jednoczęściowa, wykonana z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego	TAK
9.	Pozycjonowanie kopuł za pomocą sterylnego uchwytu w każdej kopule	TAK
10.	Każda czasza wyposażona w uchwyty brudne	TAK
11.	Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min.30 do 100%	TAK
12.	Maksymalne natężenie światła czaszy głównej – min. 160 [klux]	TAK
13.	Maksymalne natężenie światła czaszy satelitarnej – min. 140 [klux]	TAK
14.	Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia	TAK
15.	Lampa wyposażona w światło typu ENDO, przystosowane do zabiegów endoskopowych	TAK
16.	Stała temperatura barowa: 4500° [K]	TAK
17.	Współczynnik odwoływania barw CRI ≥ 96	TAK
18.	Wgłębność oświetlenia czaszy głównej (L1+L2) ≥ 87,5[cm]	TAK
19.	Wgłębność oświetlenia czaszy satelitarnej (L1+L2) ≥ 93[cm]	TAK
20.	Zużycie energii max 65W na czaszę główną oraz max 55W na czaszę satelitarną	TAK
21.	Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 340°	TAK
22.	Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340°	TAK
23.	Możliwość podnoszenia lampy minimum 30° na przegubie łączącym ramiona	TAK
24.	Możliwość opuszczania lampy w zakresie minimum 40° na przegubie łączącym ramiona	TAK
25.	Możliwość obrotu kopuły lampy wokół osi pionowej: ponad 340°	TAK
26.	Możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych min. 300° każda	TAK
27.	Napięcie zasilające 230[V]/50-60 [Hz] 24V	TAK
28.	Żywotność źródła światła min. 40 000 godzin	TAK
29.	Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego	TAK
30.	Czasza główna wyposażona w kamerę HD	TAK

PAKIET 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Producent/Firma:	Typ:
Rok produkcji:

Uwaga: w kolumnie „Wartości wymagane” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

L.p.	Parametry wymagane	Wartości wymagane TAK/NIE	uwagi
Stół operacyjny – 2 sztuki
1.	Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym	TAK
2.	Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej polerowanej zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji	TAK
3.	Podstawa stołu w kształcie litery H	TAK
4.	Podstawa profilowana dla dobrego dostępu dla stóp operatorów	TAK
5.	Cztery podwójne koła, blokowane centralnie za pomocą dźwigni nożnej	TAK
6.	Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości min.400mm	TAK
7.	Dostępność aparatu RTG z ramieniem C	TAK
8.	Wymiary stołu: / - długość 2150mm (±50mm) / - szerokość leża 540mm / - szerokość z listwami 600mm	TAK
9.	Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: / - segment głowowy / - segment plecowy / - segment siedziska / - segment nożny dwuczęściowy	TAK
10.	Maksymalne obciążenie robocze umożliwiające prowadzenie operacji w każdej pozycji ≤250kg	TAK
11.	Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego / - góra/dół / - przechyły boczne / - przesuw wzdłużny / - pozycja anty i Trendelenburga / - pozycja "flex" i "reflex" / - segment plecowy	TAK
12.	Pilot przewodowy lub bezprzewodowy	TAK
13.	Możliwość sterowania awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu	TAK
14.	Dodatkowy panel z identycznymi funkcjami i wskazaniami jak na pilocie	TAK
15.	Zakres elektrycznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40ş/+70°	TAK
16.	Zakres elektrycznej regulacji wysokości blatu bez materaca w zakresie od min. 600mm do 950mm	TAK
17.	Zakres elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min.30°	TAK
18.	Zakres elektrycznej regulacji pozycji anty Trendelenburga min.+25°	TAK
19.	Przycisk pozycji Trendelenburga /antyszokowej / oznaczony innym kolorem od pozostałych	TAK
20.	Zakres elektrycznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min.20° każdą stronę	TAK
21.	Zakres elektrycznej regulacji pozycji flex/reflex w zakresie min.220°/110°	TAK
22.	Przesuw wzdłużny min.300mm realizowany elektrycznie	TAK
23.	Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie	TAK
24.	Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min.-40°/45° wspomagana sprężyną gazową	TAK
25.	Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie min. -90/+30° wspomagana sprężynami gazowymi	TAK
26.	Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie min.180°	TAK
27.	Podgłówek oraz podnóżki odejmowane	TAK
28.	Dźwignie regulacji manualnych/podgłówka, podnóżków	TAK
29.	Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu	TAK
30.	Materace stołu o wysokości 60mm wykonane w formie odlewów poliuretanowych (kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego po wyborze oferty najkorzystniejszej)	TAK
31.	Możliwość mycia i dezynfekcji	TAK
32.	Wyposażenie stołu: / -podpórka ręki 2 sztuki / - ramka ekranu anestezjologicznego 1 sztuka / - podkolanniki typu Goapel 2 sztuki / - miska do pozycji ginekologicznej 1 sztuka / - zaciski do wyposażenia / - pasy do unieruchomienia rąk 2 sztuki / - pasy do unieruchomienia nóg 1 sztuka	TAK

RAZEM WARTOŚĆ NETTO :
1. PAKIET NR 1……………………………..
2. PAKIET NR 2……………………………..
3. PAKIET NR 3……………………………...
4. PAKIET NR 4………………………………

OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO :

        WATOŚĆ VAT ( .......... %) :

   OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO :