ZAŁĄCZNIK NR 1

PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU Z VIDEOGASTROSKOPEM, VIDEOKOLONOSKOPEM i VIDEOBRONCHOSKOPEM

POZYCJA 1 – ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
ILOŚĆ – 1 SZTUKA
PRODUCENT …………………………………………………..
MODEL ……………………………………………….
ROK PRODUKCJI WYMAGANY 2019
L.p.	Parametry i funkcje	Wymagane parametry	Oferowany parametr
1.	Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek	TAK	TAK/NIE*
2.	Lampa ksenon 300 Watt	TAK	TAK/NIE*
3.	Lampa zapasowa halogenowa wbudowana, włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej 60 Wat	TAK	TAK/NIE*
4.	Regulacja oświetlenia ręczna i automatyczna	TAK	TAK/NIE*
5.	Optyczny filtr wąskiego pasma światła	TAK	TAK/NIE*
6.	Wskaźnik czasu pracy lampy ksenonowej sterowany elektronicznie	TAK	TAK/NIE*
7.	Pompa powietrza	TAK	TAK/NIE*
8.	Pompa powietrza regulacja w 4 trybach pracy (wyłączony, mały, średni, wysoki)	TAK	TAK/NIE*
9.	Tryb czasowego maksymalnego natężenia oświetlenia (transiluminacji) 7 sekund	TAK	TAK/NIE*
10.	Uchwyt na butelkę z wodą z lewej strony	TAK	TAK/NIE*
11.	Automatyczna i ręczna regulacja jasności – w 19 zakresach	TAK	TAK/NIE*
12.	Pamięć ustawień użytkownika - zapisywana automatycznie	TAK	TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

POZYCJA 2 - PROCESOR OBRAZU
ILOŚĆ – 1 SZTUKA
PRODUCENT ………………………….
MODEL …………………………...
ROK PRODUKCJI WYMAGANY 2019
L.p.	Parametry i funkcje	Wymagane parametry	Oferowany parametr
1.	Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pikseli	TAK	TAK/NIE*
2.	Wyjścia wideo: DVI,VGA,SDI,CVBS,S-video	TAK	TAK/NIE*
3.	Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (drukarka, dodatkowy dysk)	TAK	TAK/NIE*
4.	Dowolna programowalność wszelkich funkcji procesora na min. 4 przyciski endoskopu	TAK	TAK/NIE*
5.	Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego	TAK	TAK/NIE*
6.	Funkcja wyostrzenia obrazu min. w 3 trybach	TAK	TAK/NIE*
7.	Automatyczny balans bieli	TAK	TAK/NIE*
8.	Możliwość podłączenia włącznika nożnego	TAK	TAK/NIE*
9.	Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów model, nr seryjny, średnica kanału roboczego-biopsyjnego, średnica pancerza sondy, długość aparatu, licznik ilości podłączeń	TAK	TAK/NIE*
10.	Obsługa trybów obrazowania 16:9	TAK	TAK/NIE*
11.	Wyświetlanie obrazu w pseudokolorach	TAK	TAK/NIE*
12.	Zapis filmów 60 klatek na sekundę	TAK	TAK/NIE*
13.	Wbudowany dysk twardy 500 GB	TAK	TAK/NIE*
14.	2 wyjścia USB	TAK	TAK/NIE*
15.	Zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenia przenośne	TAK	TAK/NIE*
16.	Kompatybilny z Systemem PACS poprzez DICOM, protokół HL7	TAK	TAK/NIE*
17.	Regulowana przysłona: automatyczna, szczytowa, płaska.	TAK	TAK/NIE*
18.	Funkcja obrazu PIP: 4 tryby do wyboru. Możliwość wyświetlania obrazu rzeczywistego oraz zatrzymanego jednocześnie.	TAK	TAK/NIE*
19.	Nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk twardy.	TAK	TAK/NIE*
20.	Wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworze i zapis raportów badań zarówno na Oddziale Intensywnej Terapii jak również w pracowni endoskopowej oraz w każdym miejscu użytkowania zestawu. Musi zawierać, pełne dane pacjenta, nr badania, datę badania, rodzaj endoskopu, dane lekarza, dane pracowni, zdjęcia wraz z opisem i miejscem pobrania wycinka, opis badania, wynik badania, zalecenia dla pacjenta.	TAK	TAK/NIE*
21.	Funkcja powiększania obrazu Zoom min. 3 tryby. Możliwość modyfikacji zakresu powiększenia każdego z nich w przedziale od x1.0 do x4.0	TAK	TAK/NIE*
22.	Funkcja wyostrzenia obrazu i krawędzi - 3 tryby. Możliwość modyfikacji zakresu każdego z trybów.	TAK	TAK/NIE*
23.	Złącze Ethernet	TAK	TAK/NIE*
24.	Tryb regulacji poziomu tonu kolorów RBC. Możliwość regulacji zakresu poszczególnych trybów.	TAK	TAK/NIE*
25.	Automatyczny, niezależny zapis wykonywanych badań.	TAK	TAK/NIE*
26.	Tryb zmiany indywidualnych ustawień użytkowników na panelu przednim 2 tryby	TAK	TAK/NIE*
27.	Uchwyt na przewód koncentryczny.	TAK	TAK/NIE*
28.	Automatyczna identyfikacja punktu wyjścia kanału roboczego podłączonego endoskopu	TAK	TAK/NIE*
29.	Podgląd podstawowych ustawień użytkownika.	TAK	TAK/NIE*
30.	Tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączania procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu	TAK	TAK/NIE*
31.	Cyfrowy filtr zwiększający obszar IHB (indeks stężenia hemoglobiny) dla wyostrzenia nieprawidłowych naczyń	TAK	TAK/NIE*
32.	Tryb zmiany ustawień kolorów na panelu głównym 3 tryby	TAK	TAK/NIE*
33.	Trzykrotny zoom na panelu przednim	TAK	TAK/NIE*
34.	Nowa technologia panel główny wyświetlacz ciekłokrystaliczny	TAK	TAK/NIE*
35.	Klawiatura medyczna z zaprogramowanymi funkcjami procesora umożliwiająca opis badań	TAK	TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

POZYCJA 3 - VIDEOGASTROSKOP
ILOŚĆ – 2 SZTUKI
PRODUCENT ………………………….
MODEL …………………………...
ROK PRODUKCJI WYMAGANY 2019
L.p.	Parametry i funkcje	Wymagane parametry	Oferowany parametr
1.	Średnica kanału roboczego 2,8 mm	TAK	TAK/NIE*
2.	Średnica zewnętrzna 9,3 mm	TAK	TAK/NIE*
3.	Zagięcie końcówki w stopniach min. Góra 210, Dół 90, Lewy 100, Prawy 100	TAK	TAK/NIE*
4.	Kąt obserwacji 140 stopni	TAK	TAK/NIE*
5.	System głębi ostrości 3-100 mm	TAK	TAK/NIE*
6.	Długość robocza 1050 mm	TAK	TAK/NIE*
7.	Długość całkowita 1350 mm	TAK	TAK/NIE*
8.	Wbudowany kanał dodatkowego spłukiwania WaterJet	TAK	TAK/NIE*
9.	Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła	TAK	TAK/NIE*
10.	Złącze testera szczelności	TAK	TAK/NIE*
11.	System z podłączeniem do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego z zerowym polem elektromagnetycznym	TAK	TAK/NIE*
12.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o modelu i nr seryjnym videogastroskopu ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	TAK	TAK/NIE*
13.	4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu	TAK	TAK/NIE*
14.	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek wodoszczelnych dla zabezpieczenia styków elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym jak również przed możliwością wystąpienia korozji poprzez oddziaływanie: wody, stężonych środków myjących i dezynfekujących ( Aldehyd glutarowy GA, Kwas nadoctowy PAA, Dikarboaldehydflatowy OPA, Kwasowa elektrolizowana woda oksydacyjna AEOW)	TAK	TAK/NIE*
15.	Możliwość mycia i dezynfekcji ręcznie i automatycznie w środkach chemicznych.	TAK	TAK/NIE*
16.	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor	TAK	TAK/NIE*
17.	Rozdzielczość kamery FULL HD	TAK	TAK/NIE*
18.	Kamera w końcówce endoskopu w najnowszej technologii CMOS	TAK	TAK/NIE*
19.	Videogastroskop musi być kompatybilny z posiadaną przez pracownię myjnią Olympus Mini ETD2. Połączenie- komatybilność z myjnią, musi być bezpośrednie bez przejściówek, dodatkowych złączek, bez zmiany oryginalnych przyłączy.	TAK	TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

POZYCJA 4 - VIDEOKOLONOSKOP
ILOŚĆ – 2 SZTUKI
PRODUCENT ………………………….
MODEL …………………………...
ROK PRODUKCJI WYMAGANY 2019
L.p.	Parametry i funkcje	Wymagane parametry	Oferowany parametr
1.	Średnica kanału roboczego 4,2 mm	TAK	TAK/NIE*
2.	Średnica zewnętrzna 12,9 mm	TAK	TAK/NIE*
3.	Zagięcie końcówki w stopniach min. Góra 180 ,Dół 180, Lewy 160,Prawy 160	TAK	TAK/NIE*
4.	Kąt obserwacji 140 stopni	TAK	TAK/NIE*
5.	System głębi ostrości 3-100 mm	TAK	TAK/NIE*
6.	Długość robocza 1650 mm	TAK	TAK/NIE*
7.	Długość całkowita 1900 mm	TAK	TAK/NIE*
8.	Wbudowany kanał dodatkowego spłukiwania WaterJet	TAK	TAK/NIE*
9.	Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła	TAK	TAK/NIE*
10.	Złącze testera szczelności	TAK	TAK/NIE*
11.	System z podłączeniem do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego z zerowym polem elektromagnetycznym	TAK	TAK/NIE*
12.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o modelu i nr seryjnym videogastroskopu ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	TAK	TAK/NIE*
13.	4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu	TAK	TAK/NIE*
14.	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek wodoszczelnych dla zabezpieczenia styków elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym jak również przed możliwością wystąpienia korozji poprzez oddziaływanie: wody, stężonych środków myjących i dezynfekujących ( Aldehyd glutarowy GA, Kwas nadoctowy PAA, Dikarboaldehydflatowy OPA, Kwasowa elektrolizowana woda oksydacyjna AEOW)	TAK	TAK/NIE*
15.	Możliwość mycia i dezynfekcji ręcznie i automatycznie w środkach chemicznych.	TAK	TAK/NIE*
16.	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor	TAK	TAK/NIE*
17.	Rozdzielczość kamery FULL HD	TAK	TAK/NIE*
18.	Kamera w końcówce endoskopu w najnowszej technologii CMOS	TAK	TAK/NIE*
19.	Videogastroskop musi być kompatybilny z posiadaną przez pracownię myjnią Olympus Mini ETD2. Połączenie- komatybilność z myjnią, musi być bezpośrednie bez przejściówek, dodatkowych złączek, bez zmiany oryginalnych przyłączy	TAK	TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

POZYCJA 5 - VIDEOBRONCHOSKOP
ILOŚĆ – 1 SZTUKA
PRODUCENT ………………………….
MODEL …………………………...
ROK PRODUKCJI WYMAGANY 2019
L.p.	Parametry i funkcje	Wymagane parametry	Oferowany parametr
1.	Średnica kanału roboczego 2,0 mm	TAK	TAK/NIE*
2.	Średnica zewnętrzna 5.7 mm	TAK	TAK/NIE*
3.	Zagięcie końcówki w stopniach Góra 180 stopni Dół 130 stopni	TAK	TAK/NIE*
4.	Kąt obserwacji 120 stopni	TAK	TAK/NIE*
5.	System głębi ostrości od 3-100 mm	TAK	TAK/NIE*
6.	Długość robocza 600 mm	TAK	TAK/NIE*
7.	Długość całkowita 870 mm	TAK	TAK/NIE*
8.	Średnica końcówki 5,3 mm	TAK	TAK/NIE*
9.	Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła	TAK	TAK/NIE*
10.	Złącze testera szczelności	TAK	TAK/NIE*
11.	System z podłączeniem do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego z zerowym polem elektromagnetycznym	TAK	TAK/NIE*
12.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o modelu i nr seryjnym videogastroskopu ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	TAK	TAK/NIE*
13.	4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu	TAK	TAK/NIE*
14.	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek wodoszczelnych dla zabezpieczenia styków elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym jak również przed możliwością wystąpienia korozji poprzez oddziaływanie: wody, stężonych środków myjących i dezynfekujących ( Aldehyd glutarowy GA, Kwas nadoctowy PAA, Dikarboaldehydflatowy OPA, Kwasowa elektrolizowana woda oksydacyjna AEOW)	TAK	TAK/NIE*
15.	Możliwość mycia i dezynfekcji ręcznie i automatycznie w środkach chemicznych.	TAK	TAK/NIE*
16.	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor	TAK	TAK/NIE*
17.	Rozdzielczość kamery FULL HD	TAK	TAK/NIE*
18.	Kamera w końcówce endoskopu w najnowszej technologii CMOS	TAK	TAK/NIE*
19.	Videogastroskop musi być kompatybilny z posiadaną przez pracownię myjnią Olympus Mini ETD2. Połączenie- komatybilność z myjnią, musi być bezpośrednie bez przejściówek, dodatkowych złączek, bez zmiany oryginalnych przyłączy	TAK	TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

POZYCJA 6 - MONITOR MEDYCZNY LCD – 1 sztuka
ILOŚĆ – 1 SZTUKA
PRODUCENT ………………………….
MODEL …………………………...
ROK PRODUKCJI WYMAGANY 2019
L.p.	Parametry i funkcje	Wymagane parametry	Oferowany parametr
1.	Kąt widzenia 178 stopni	TAK	TAK/NIE*
2.	Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą złącza DVI.	TAK	TAK/NIE*
3.	Rozdzielczość 1920x1200	TAK	TAK/NIE*
4.	Przekątna ekranu 24 cali	TAK	TAK/NIE*
5.	Wejścia sygnału Full HD : SDI, DVI,	TAK	TAK/NIE*
6.	Wyjście sygnału video Full HD (szeregowe złącze wideo umożliwiające podłączenie drugiego monitora) DVI, SDI, USB	TAK	TAK/NIE*
7.	11 trybów medycznych ustawień kolorów monitora.	TAK	TAK/NIE*
8.	Kontrast 1500:1	TAK	TAK/NIE*
9.	Czas pracy około 30 000 godzin	TAK	TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

POZYCJA 7 - WÓZEK ENDOSKOPOWY
ILOŚĆ – 1 SZTUKA
PRODUCENT ………………………….
MODEL …………………………...
ROK PRODUKCJI WYMAGANY 2019
L.p.	Parametry i funkcje	Wymagane parametry	Oferowany parametr
1.	Podstawa jezdna z blokadą min. 4 kół	TAK	TAK/NIE*
2.	4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka	TAK	TAK/NIE*
3.	3 podstawowe półki z możliwością ustawienia procesora, źródła światła, pompy perlystatycznej, pompy ssawnej, diatermii	TAK	TAK/NIE*
4.	Centralna listwa zasilająca z 6 gniazdami	TAK	TAK/NIE*
5.	Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora z możliwością regulacji w 8 zakresach	TAK	TAK/NIE*
6.	Wieszak na min. 2 endoskopy z możliwością montażu, tylko z prawej strony dla bezpieczeństwa ułożenia endoskopu.	TAK	TAK/NIE*
7.	Waga wózka max 50 kg.	TAK	TAK/NIE*
8.	Wysuwana szuflada na klawiaturę	TAK	TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

DODATKOWE INFORMACJE:
1. W kolumnie oferowany parametr zaznaczenie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.
2. Przedmiot zamóienia musi być kompletny I gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
3. Materiały wymagane do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo Wykonawca dostarcza na własny koszt.
4. Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne.