Załącznik Nr 3 do SWZ

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH APARATU

Nazwa aparatu ……………………………………………….

model

typ

numer fabryczny ………………………………………………

rok produkcji (nie starszy niż 2011r.) …………………………..

ilość  1 sztuka

| L.p. |  | Wymagane parametry graniczne podlegające ocenie | Parametry oferowanego monitora TAK lub NIE | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania zabiegu ciągłej żylno – żylnej filtracji (CVVH) |  |  |  |
| 2. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodializy (CVVHD) |  |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) |  |  |  |
| 4. | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) |  |  |  |
| 5. | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) |  |  |  |
| 6. | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) |  |  |  |
| 7. | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia |  |  |  |
| 8. | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. |  |  |  |
| 9. | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min. |  |  |  |
| 10. | Przepływ płynu substytucyjnego od 10 – 160 ml/min. |  |  |  |
| 11. | Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/min. |  |  |  |
| 12. | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytucyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu |  |  |  |
| 13. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35 – 39 ºC |  |  |  |
| 14. | Regulacja przepływu pompy krwi od 10 – 500 ml/min. |  |  |  |
| 15. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego hemofiltra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety |  |  |  |
| 16. | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, filtratu, itp. |  |  |  |
| 17. | Dokładność ważenia – 1 g |  |  |  |
| 18. | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. |  |  |  |
| 19. | Cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, filtratu lub osocza |  |  |  |
| 20. | Niezależne odpowietrzanie drenów substytutu, dializatu i filtratu |  |  |  |
| 21. | Możliwość poboru płynu dializacyjnego z 4 worków po 5 l. jednocześnie |  |  |  |
| 22. | Moduł cytrynian – wapń |  |  |  |
| 23. | Ciągła hemodializa i hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD i CVVHDF CiCa) |  |  |  |
| 24. | Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu drenów |  |  |  |
| 25. | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie |  |  |  |
| 26. | Detektor przecieku krwi |  |  |  |
| 27. | Dwa niezależne detektory powietrza |  |  |  |
| 28. | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) |  |  |  |
| 29. | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim |  |  |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) |  |  |  |
| 31. | Gwarancja na cały okres dzierżawy |  |  |  |
| 32. | Czas reakcji serwisu – do 48 godzin w dni robocze |  |  |  |
| 33. | Czas naprawy aparatu powyżej 72 godzin w dni robocze – wymagane wstawienie urządzenia zastępczego na okres naprawy |  |  |  |

Uwaga : w rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od 1 – 33 należy wpisać „Tak”. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie: „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

................................., dnia................                                                 ....................................................

(miejscowość)	                                                                                         (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)