Załącznik Nr 2

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH ANALIZATORÓW

| Lp. | Parametry wymagane dla analizatora głównego koagulologicznego | Potwierdzenie spełniana parametru - wymagana odpowiedź TAK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, dostarczony wraz ze stołem na analizator i odczynniki |  |
| 2. | Panel badań: PT, APTT, D-dimery, Fibrynogen met. Clauss'a. |  |
| 3. | Analizator pracujący metodą mikro z możliwością wykonania pojedynczego testu lub dubletu oznaczeń. |  |
| 4. | Analizator wyposażony w zintegrowaną, wbudowaną drukarkę termiczną. |  |
| 5. | Analizator automatyczny z możliwością oznaczenia parametrów układu hemostazy metodami: chromogenną, wykrzepiania i immunologiczną. |  |
| 6. | Możliwość oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i D-dimerów w jednym biegu aparatu i czasie oznaczenia poniżej 12minut. |  |
| 7. | Tromboplastyna ludzka nierekombinowana (pochodzenia łożyskowego o i ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1) |  |
| 8. | Kalibracja wymagana nie częściej niż raz na serię danego odczynnika. |  |
| 9. | Materiały standardowe (kalibratory) i osocza kontrolne mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (z gwarancją producenta) |  |
| 10. | Automatyczne pobieranie i utylizacja pojedynczych jednorazowych kuwet (tj. nie połączonych w segmenty lub rotory). |  |
| 11. | Możliwość współpracy z siecią informatyczną – wymagana dwukierunkowa komunikacja. |  |
| 12. | Możliwość pracy bezpośrednio z próbką pierwotną jak i wtórną. |  |
| 13. | Podgląd wyników kontroli jakości – wykresy Levey-Jennings'a |  |
| 14. | Automatyczna kalibracja |  |
| 15. | Automatyczne rozcieńczanie próbek i kalibratorów. |  |
| 16. | Podgląd krzywych reakcyjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów |  |
| 17. | Pojemność bazy danych wyników pacjentów – minimum 1500 |  |
| 18. | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD |  |
| 19. | Możliwość wprowadzania danych do analizatora poprzez zewnętrzny skaner kodów kreskowych |  |
| 20. | Identyfikacja próbek pacjentów przy pomocy czytnika kodów kreskowych |  |
| 21. | Aparat powinien posiadać znak CE |  |
| 22. | Możliwość dobrania rodzaju statywów do rodzaju używanych probówek. |  |
| 23. | Wykonawca powinien zapewnić bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego i w razie potrzeby wykonać bezpłatne szkolenia przypominające. |  |
| 24. | Analizator powinien mieć wydajność co najmniej 32 testy/h jednocześnie dla PT, APTT, fibrynogenu, D-dimerów |  |
| 25. | Pozycja priorytetowa dla próbek CITO |  |
| 26. | Możliwość dostawiania próbek CITO podczas pracy aparatu. |  |
| 27. | Dostawca zapewni tę samą serię materiałów kontrolnych i odczynników przez minimum 6 miesięcy. |  |
| 28. | Dostawca dostarczy na czas trwania umowy manualny analizator koagulologiczny jako backup. Aparat powinien działać na tych samych odczynnikach co aparat główny. |  |

| Lp. | Parametry wymagane dla drugiego (backup) analizatora koagulologicznego | Potwierdzenie spełniana parametru - wymagana odpowiedź TAK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Optyczno-mechaniczna zasada detekcji skrzepu. |  |
| 2. | Możliwość oznaczania zarówno próbek klarownych jaki i z obecną lipemią i hemolizą. |  |
| 3. | Aparat posiadający najwyżej dwa kanały pomiarowe, przy wydajności ok 30-40 analiz na godzinę. |  |
| 5. | Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruk na bieżąco otrzymywanych wyników |  |
| 6. | Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu co najmniej 5-ciu dziewięciopunktowych krzywych |  |
| 7. | Możliwość konfiguracji analizatora (własne testy i metody) |  |
| 8. | Blok inkubacyjny, termostatowany (37 stopni Celsjusza) na 30 kuwet pomiarowych, co najmniej 4 stanowiska odczynnikowe, jedno z funkcją mieszania. |  |
| 9. | Automatyczny pomiar czasu reakcji. |  |
| 10. | Możliwość zabezpieczenia danych (np. krzywe kalibracyjne) – kod dostępu do wybranych funkcji. |  |

................................., dnia................                                                                      ....................................................

(miejscowość)	                                                                              (pieczątka i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)