ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ - OPZ

POMPA STRZYKAWKOWA/OBJĘTOŚCIOWA	ILOŚĆ 12 SZTUK	TAK/NIE*
przeznaczona do zastosowań: w anestezjologii, intensywnej terapii
zakres szybkości przepływu	01-1200 ml/h
dokładność regulacji szybkości przepływu	± 1% w mechaniźmie; ± 2% w strzykawkach
objętość strzykawek	5, 10, 20, 30/35, 50/60cm³
tryby wlewu	tryb w ml/h / tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, ug/min, ug/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m/h, mg/m/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/hmmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h / tryb wlewu TCI / ustawienia rozcieńczenia: -- jedn./ml lub -- jedn./ --ml / z dawką nasycającą lub bez / objętość lub dawka/jednostka czasu: 0,1-99,9ml; 00h 01-96h 00 / limit objętości: 0,1-999ml
tryb TCI
objętość/dawka wlewu	01-999ml/01-9999 jednostek
napełnianie	3 tryby: obligatoryjny, nieobligatoryjny lub zalecany/ szybkość: 1200 ml/h
bolus	bezpośredni, programowany
dawka wlewu	0,01-9999 jednostek/1 sekundę-24h / automatyczne obliczanie szybkości
wlew końcowy (V/T i VL)	KVO: szybkość regulowana w zakresie 01-5 ml/h / wlew ciągły lub zatrzymanie podawania
rszybki start	nieobligatoryjne napełnianie domyślnie ustawione w trybie szybkiego startu
pauza	programowalna w zakresie od 1 minuty do 24 godzin, regulacja skokowa co minutę
zapisywanie zdarzeń w dzienniku danych	1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym
historia w formie graficznej	objętość/dawka wlewu, ciśnienie, szerokość przepływu
tryb nocny	programowany manualnie lub automatycznie
profile	profil podstawowy: wlew bez wyświetlania nazw leków. 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika przy użyciu biblioteki
tryby ciśnienia	dostępność 2 trybów
Dynamiczny System Ciśnienia	ostrzega o zmianach ciśnienia
monitoring ciśnienia	graficzne przedstawienie ciśnienia w przewodzie do wlewu oraz limitu ciśnienia dzięki piktogramowi
system anty-bolusowy
alarmy	status pompy / kontrola instalacji strzykawek / kontrola wlewu / kontrola urządzenia / konserwacja

STACJA DOKUJĄCA NA 6 POMP STRZYKAWKOWYCH/OBJĘTOŚCIOWYCH	ILOŚĆ 2 SZTUKI
Stacja kompatybilna z wyżej opisanymi pompami